Nomor		: RS'ASF/523/MI-JANGMED/LAB/2025

Lampiran	: 3

Sifat	: Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :					 Dari :

dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos.	Ida Royani AMAK

Direktur	Ka. Unit Laborat

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah	RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal	: 15 September 2025

Perihal : Pengajuan pembelian elektrode Cl pada alat elektrolit

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan hasil kalibrasi elektrode Cl 1 tangga yang tidak masuk pada alat dan sudah dilakukan pembersihan probe, upper flowpath, Npzzle, septum dan perbaikan oleh teknisi hasilnya tetap sama, maka dari itu saran dari teknisi diperlukan untuk penggantian elektrode Cl karena udah aus faktor usia elektrode tersebut. Bersama ini kami mengajukan pembelian elektroda Cl yang sudah disetujui di RBA 2025, Berikut kami sertakan price list (terlampir)

Adapun spare part yang dibutuhkan sebagai berikut :

| NO | Nama Barang | Merk/Spesifikasi | Jumlah | Harga | Total | No. Pengajuan Khanza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrode Cl |  | 1 | 9.674.000 | 9.674.000 | P120250915001 |
|  | TOTAL |  |  |  | 9.674.000 |  |

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

| Koordinator Instalasi Laboratorium, Ida Royani, AMAK | Kasie Penunjang Medis, Rika Rosalia, S.Farm, Apt |
| --- | --- |
| Kabid Jangmed, dr. Umriya Retnowati T. A. | Direktur, dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos. |

Lampiran Memo Internal
Nomor : RS'ASF/523/MI-JANGMED/LAB/2025