Nomor		: ${nomor}

Lampiran	: ${lampiran}

Sifat	: ${sifat}

Yang Terhormat :					 Dari :

dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.	${pengirim}

Direktur	${jabatan}

RSU ’Aisyiyah Siti Fatimah	RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal	: ${tanggal_surat}

Perihal : ${perihal}

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kelemahan sensor pada probe UC pada alat NST di ruang VK bersalin, sehingga hasil perekaman probe UC tidak maksimal yaitu menunggu untuk petugas dipegangi dahulu dan menggunakan gel yang banyak yang memang fungsi gel untuk membantu pembacaan sensor tersebut sehingga pada saat menggunakan gel sedikit dan probe tidak di pegang oleh petugas bidan  maka hasilnya tidak keluar) hal tersebut dikarenkan seringnya pemakaian dan pemakaian sudah lebih dari 2 tahun .agar dapat berfungsi dengan baik dan tidak mengganggu pelayanan di unit terkait maka dengan ini kami mengajukan anggaran biaya penggantian probe UC  tersebut dengan estimasi biaya Rp.4.000.000.

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

| Koorninator IPSRS, ${qrcode_4} Santi Lailatus Solichah, A.Md | Kasie Penunjang Medis, ${qrcode_3} Rika Rosalia, S.Farm, Apt |
| --- | --- |
| Kabid Jangmed, ${qrcode_2} dr. Umriya Retnowati T. A. | Direktur, ${qrcode} dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos. |

Nomor		: ${nomor}

Lampiran	: ${lampiran}

Sifat	: ${sifat}

Lampirn hasil Print out NST

(Hasil rekam pada probe UC tidak mendeteksi adanya kontraksi pada janin)